## Slide 1
GSI MMTC UI 업데이트 내용
2025.04.21 Rev.02

## Slide 2
MTC 14 - 3
문제 : Test 완료 되었으나 제상 상태 유지하는 현상 발생.
원인 파악 : 로그 분석 결과 PGM 이나 DIMM 문제로 Test 동작 후 바로 Hdig.log 파일이
생성 되어 제상 Step으로 넘어가서 Test 종료가 되어야 하는데
모니터링 시간(온도 안정화 시간) 에 제상 Step 으로 넘어가면서
Test 완료가 되지 않은 상황 발생.
개선 내용 : 모니터링 시간(온도 안정화 시간) 제상 Step 넘어가도 제상 완료 하여
정상적으로 Test 완료되게 내부 로직 개선 완료.
MMTC UI 업데이트

## Slide 3
MTC 10 - 4
문제 : 테스트 완료 시점이 아닌 상황에 테스트 완료 문구 발생.
원인 파악 : 로그 분석 결과 온도가 비정상으로 높게 나와 이상 온도 발생 문구가 발생
해야 하는데 테스트 완료 문구 나오는 현상 발생
개선 내용 : 이상 온도 발생 시 문구 제대로 나오게 내부 로직 개선 완료.

## Slide 4
Thank You