## ADC Ch Map
PE_CAL_F00
Nomal BI ADC Channel Map
~
1. ADC Channel Map
1.1 ADC0 Channel Map (Pin Driver 관련)
No | PE_CAL_MUX |  |  | ADC0 Channel Description | [11 empty] | Description
| 2 | 1 | 0 | PE_CAL_F00 |  |  | PE_CAL_F01 |  | PE_CAL_F02 | PE_CAL_F03 |  | PE_CAL_F04 |  | PE_CAL_F05
1 | 0 | 0 | 0 | PE_GND | [11 empty] | PE_GND : Pin Driver Reference GND V2.5P_PEREF0 : Pin Driver Reference 2.5V V2.5P_PEREF1 : Pin Driver Reference 2.5V V5.0P_PEREF0 : Pin Driver Reference 5.0V V5.0P_PEREF1 : Pin Driver Reference 5.0V PE_CAL_F[00:21] : Pin Driver Cal. Ch VS1F, VS2F : DPS Power, 0.5~5.0V, 120A VS4F, VS5F : DPS Power, 0.5~5.0V, 60A VS3F : VPP Power, 0.5~15V, 10A GND_SENSE0 : BIB BD GND Sense
2 | 0 | 0 | 1 | V5.0P_PEREF0 | [5 empty] | V5.0P_PEREF1
3 | 0 | 1 | 0 | PE_CAL_F00 |  |  | PE_CAL_F04 |  | PE_CAL_F08 | PE_CAL_F11 |  | PE_CAL_F15 |  | PE_CAL_F19
4 | 0 | 1 | 1 | PE_CAL_F01 |  |  | PE_CAL_F05 |  | PE_CAL_F09 | PE_CAL_F12 |  | PE_CAL_F16 |  | PE_CAL_F20
5 | 1 | 0 | 0 | PE_CAL_F02 |  |  | PE_CAL_F06 |  | PE_CAL_F10 | PE_CAL_F13 |  | PE_CAL_F17 |  | PE_CAL_F21
6 | 1 | 0 | 1 | PE_CAL_F03 |  |  | PE_CAL_F07 |  | VS4F | PE_CAL_F14 |  | PE_CAL_F18 |  | V5P_PE
7 | 1 | 1 | 0 | VS1F |  |  | VS2F |  | HV_VCC_PE | VS5F |  | VS3F |  | GND_SENSE0
8 | 1 | 1 | 1 | V2.5P_PEREF0 | [5 empty] | V2.5P_PEREF1
ADC |  |  |  | MUX |  | CH |  | NAME |  |  | Real Value |  | Expect Value |  | Pass/Fail |  | Remark
ADC0 |  |  |  | MUX 0 |  | 0 |  | PE_GND |  |  | 0 |  | 0 |  | - |  | Cal Reference
[6 empty] | 1 |  | V5.0P_PEREF0 |  |  | 5 |  | 2.5 |  | - |  | Cal Reference
[6 empty] | 2 |  | PE_CAL_F00 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 3 |  | PE_CAL_F01 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 4 |  | PE_CAL_F02 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 5 |  | PE_CAL_F03 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 6 |  | VS1F |  |  | 0.5 ~ 5.5 |  | 0.25 ~ 2.75 |  | ±1%
[6 empty] | 7 |  | V2.5P_PEREF0 |  |  | 2.5 |  | 1.25 |  | - |  | Cal Reference
|  |  |  | MUX 1 |  | 0 |  | PE_GND |  |  | 0 |  | 0 |  | - |  | Cal Reference
[6 empty] | 1 |  | V5.0P_PEREF0 |  |  | 5 |  | 2.5 |  | - |  | Cal Reference
[6 empty] | 2 |  | PE_CAL_F04 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 3 |  | PE_CAL_F05 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 4 |  | PE_CAL_F06 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 5 |  | PE_CAL_F07 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 6 |  | VS2F |  |  | 0.5 ~ 5.5 |  | 0.25 ~ 2.75 |  | ±1%
[6 empty] | 7 |  | V2.5P_PEREF0 |  |  | 2.5 |  | 1.25 |  | - |  | Cal Reference
|  |  |  | MUX 2 |  | 0 |  | PE_GND |  |  | 0 |  | 0 |  | - |  | Cal Reference
[6 empty] | 1 |  | V5.0P_PEREF0 |  |  | 5 |  | 2.5 |  | - |  | Cal Reference
[6 empty] | 2 |  | PE_CAL_F08 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 3 |  | PE_CAL_F09 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 4 |  | PE_CAL_F10 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 5 |  | VS4F |  |  | 0.5 ~ 5.5 |  | 0.25 ~ 2.75 |  | ±1%
[6 empty] | 6 |  | HV_VCC_PE |  |  | 5.0 ~ 9.0 |  | 2.5 ~ 4.5 |  | ±1%
[6 empty] | 7 |  | V2.5P_PEREF0 |  |  | 2.5 |  | 1.25 |  | - |  | Cal Reference
|  |  |  | MUX 3 |  | 0 |  | PE_GND |  |  | 0 |  | 0 |  | - |  | Cal Reference
[6 empty] | 1 |  | V5.0P_PEREF1 |  |  | 5 |  | 2.5 |  | - |  | Cal Reference
[6 empty] | 2 |  | PE_CAL_F11 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 3 |  | PE_CAL_F12 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 4 |  | PE_CAL_F13 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 5 |  | PE_CAL_F14 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 6 |  | VS5F |  |  | 0.5 ~ 5.5 |  | 0.25 ~ 2.75 |  | ±1%
[6 empty] | 7 |  | V2.5P_PEREF1 |  |  | 2.5 |  | 1.25 |  | - |  | Cal Reference
|  |  |  | MUX 4 |  | 0 |  | PE_GND |  |  | 0 |  | 0 |  | - |  | Cal Reference
[6 empty] | 1 |  | V5.0P_PEREF1 |  |  | 5 |  | 2.5 |  | - |  | Cal Reference
[6 empty] | 2 |  | PE_CAL_F15 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 3 |  | PE_CAL_F16 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 4 |  | PE_CAL_F17 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 5 |  | PE_CAL_F18 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 6 |  | VS3F |  |  | 0.5 ~ 15 |  | 0.125 ~ 3.75 |  | ±1%
[6 empty] | 7 |  | V2.5P_PEREF1 |  |  | 2.5 |  | 1.25 |  | - |  | Cal Reference
|  |  |  | MUX 5 |  | 0 |  | PE_GND |  |  | 0 |  | 0 |  | - |  | Cal Reference
[6 empty] | 1 |  | V5.0P_PEREF1 |  |  | 5 |  | 2.5 |  | - |  | Cal Reference
[6 empty] | 2 |  | PE_CAL_F19 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 3 |  | PE_CAL_F20 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 4 |  | PE_CAL_F21 |  |  | -1.0 ~ 7.5 |  | -0.5 ~ 3.25 |  | ±1%
[6 empty] | 5 |  | V5P_PE |  |  | 5 |  | 2.5 |  | ±3%
[6 empty] | 6 |  | GND_SENSE0 |  |  | 0 |  | Monitoring |  | - |  | BIB GND Monitoring
[6 empty] | 7 |  | V2.5P_PEREF1 |  |  | 2.5 |  | 1.25 |  | - |  | Cal Reference
1.2 ADC1 Channel Map (Board System 관련)
No | SPWR_MUX |  |  | ADC1 Channel Description | [11 empty] | Description
| 2 | 1 | 0 | PE_CAL_F00 |  |  | PE_CAL_F01 |  | PE_CAL_F02 | PE_CAL_F03 |  | PE_CAL_F04 |  | PE_CAL_F05
1 | 0 | 0 | 0 | DGND | [11 empty] | DGND : Digital GND ADC1_CAL_REF_V5P : ADC1 Cal Reference DAC_REF_2.5V : DAC Output Reference PE0_1.8V, PE1_1.8V, V3.5P_PE, V3.5N_PE : Pin Driver Digital Supply Power V12P, V5P, V3.3P, AVSS : Board System Supply Power CTR_xxxxxx : Control FPGA Supply Power PG_xxxx : PG FPGA Supply Power SD_xxxx, DDR4_2.5V : SODIMM Power COM_12V, SBY_5V, RTC_3.3V : : Com Express Module Supply Power VS1F, VS2F : DPS Power, 0.5~5.5V, 120A VS4F, VS5F : DPS Power, 0.5~5.5V, 60A VS3F : VPP Power, 0.5~15V, 10A
2 | 0 | 0 | 1 | ADC1_CAL_REF_V5P
3 | 0 | 1 | 0 | PE0_1.8V |  |  | PE1_1.8V |  | V3.5P_PE | V3.5N_PE |  | V5P |  | V3.3P
4 | 0 | 1 | 1 | CTR_VCCINT_1.0V |  |  | CTR_MGTAVCC_1.0V |  | CTR_MGTAVTT_1.2V | CTR_VCCO_1.8V |  | CTR_VCCO_3.3V |  | DAC_REF_2.5V
5 | 1 | 0 | 0 | PG_VCCINT_0.85V |  |  | PG_1.2V |  | PG_1.8V | SD_VTT |  | SD_VTTREF |  | DDR4_2.5V
6 | 1 | 0 | 1 | - |  |  | DGND |  | COM_12V | SBY_5V |  | RTC_3.3V |  | DGND
7 | 1 | 1 | 0 | V12P |  |  | AVSS |  | DGND | DGND |  | DGND |  | DGND
8 | 1 | 1 | 1 | VS1F |  |  | VS2F |  | VS3F | VS4F |  | VS5F |  | DGND
ADC |  |  |  | MUX |  | CH |  | NAME |  |  | Real Value |  | Expect Value |  | Pass/Fail |  | Remark
ADC1 |  |  |  | MUX 0 |  | 0 |  | DGND |  |  | 0 |  | 0 |  | -
[6 empty] | 1 |  | ADC1_CAL_REF_V5P |  |  | 5 |  | 2.5 |  | -
[6 empty] | 2 |  | PE0_1.8V |  |  | 1.8 |  | 0.9 |  | ±3%
[6 empty] | 3 |  | CTR_VCCINT_1.0V |  |  | 1 |  | 0.5 |  | ±3%
[6 empty] | 4 |  | PG_VCCINT_0.85V |  |  | 0.85 |  | 0.425 |  | ±3%
[6 empty] | 5 |  | - |  |  | - |  | - |  | -
[6 empty] | 6 |  | V12P |  |  | 12 |  | 3 |  | ±3%
[6 empty] | 7 |  | VS1F |  |  | 0.5 ~ 5.5 |  | 0.25 ~ 2.75 |  | ±1%
|  |  |  | MUX 1 |  | 0 |  | DGND |  |  | 0 |  | 0 |  | -
[6 empty] | 1 |  | ADC1_CAL_REF_V5P |  |  | 5 |  | 2.5 |  | -
[6 empty] | 2 |  | PE1_1.8V |  |  | 1.8 |  | 0.9 |  | ±3%
[6 empty] | 3 |  | CTR_MGTAVCC_1.0V |  |  | 1 |  | 0.5 |  | ±3%
[6 empty] | 4 |  | PG_1.2V |  |  | 1.2 |  | 0.6 |  | ±3%
[6 empty] | 5 |  | DGND |  |  | 0 |  | 0 |  | -
[6 empty] | 6 |  | AVSS |  |  | -5.00 |  | -1.25 |  | ±3%
[6 empty] | 7 |  | VS2F |  |  | 0.5 ~ 5.5 |  | 0.25 ~ 2.75 |  | ±1%
|  |  |  | MUX 2 |  | 0 |  | DGND |  |  | 0 |  | 0 |  | -
[6 empty] | 1 |  | ADC1_CAL_REF_V5P |  |  | 5 |  | 2.5 |  | -
[6 empty] | 2 |  | V3.5P_PE |  |  | 3.5 |  | 1.75 |  | ±3%
[6 empty] | 3 |  | CTR_MGTAVTT_1.2V |  |  | 1.2 |  | 0.6 |  | ±3%
[6 empty] | 4 |  | PG_1.8V |  |  | 1.8 |  | 0.9 |  | ±3%
[6 empty] | 5 |  | COM_12V |  |  | 12 |  | 3 |  | ±3%
[6 empty] | 6 |  | DGND |  |  | 0 |  | 0 |  | -
[6 empty] | 7 |  | VS3F |  |  | 0.5 ~ 15 |  | 0.25 ~ 2.75 |  | ±1%
|  |  |  | MUX 3 |  | 0 |  | DGND |  |  | 0 |  | 0 |  | -
[6 empty] | 1 |  | ADC1_CAL_REF_V5P |  |  | 5 |  | 2.5 |  | -
[6 empty] | 2 |  | V3.5N_PE |  |  | -3.50 |  | -1.75 |  | ±3%
[6 empty] | 3 |  | CTR_VCCO_1.8V |  |  | 1.8 |  | 0.9 |  | ±3%
[6 empty] | 4 |  | SD_VTT |  |  | 0.6 |  | 0.3 |  | ±1%
[6 empty] | 5 |  | SBY_5V |  |  | 5 |  | 2.5 |  | ±3%
[6 empty] | 6 |  | DGND |  |  | 0 |  | 0 |  | -
[6 empty] | 7 |  | VS4F |  |  | 0.5 ~ 5.5 |  | 0.25 ~ 2.75 |  | ±1%
|  |  |  | MUX 4 |  | 0 |  | DGND |  |  | 0 |  | 0 |  | -
[6 empty] | 1 |  | ADC1_CAL_REF_V5P |  |  | 5 |  | 2.5 |  | -
[6 empty] | 2 |  | V5P |  |  | 5 |  | 2.5 |  | ±3%
[6 empty] | 3 |  | CTR_VCCO_3.3V |  |  | 3.3 |  | 1.65 |  | ±3%
[6 empty] | 4 |  | SD_VTTREF |  |  | 0.6 |  | 0.3 |  | ±1%
[6 empty] | 5 |  | RTC_3.3V |  |  | 3.3 |  | 1.65 |  | ±3%
[6 empty] | 6 |  | DGND |  |  | 0 |  | 0 |  | -
[6 empty] | 7 |  | VS5F |  |  | 0.5 ~ 5.5 |  | 0.25 ~ 2.75 |  | ±1%
|  |  |  | MUX 5 |  | 0 |  | DGND |  |  | 0 |  | 0 |  | -
[6 empty] | 1 |  | ADC1_CAL_REF_V5P |  |  | 5 |  | 2.5 |  | -
[6 empty] | 2 |  | V3.3P |  |  | 3.3 |  | 1.65 |  | ±3%
[6 empty] | 3 |  | DAC_REF_2.5V |  |  | 2.5 |  | 1.25 |  | ±1%
[6 empty] | 4 |  | DDR4_2.5V |  |  | 2.5 |  | 1.25 |  | ±3%
[6 empty] | 5 |  | DGND |  |  | 0 |  | 0 |  | -
[6 empty] | 6 |  | DGND |  |  | 0 |  | 0 |  | -
[6 empty] | 7 |  | DGND |  |  | 0 |  | 0 |  | -

## CALIBRATION
PE_CAL_F00
Nomal BI Calibration
~
1. Calibration Sequence
1.1 ADC0 1) PE_GND 2) V5.0P_PEREF0, V5.0P_PEREF1 1.2 ADC1 1) DGND 2) ADC1_CAL_REF_V5P 1.3 Pin Driver 1) HV_VCC_PE - Control FPGA I2C, DAC로 제어 2) PE_CAL_F[00:21] - Control FPGA I2C 3) PE_CAL_S[00:21] - Control FPGA I2C 1.4 DPS 1) VS3F - Control FPGA I2C, DAC로 제어 2) VS1F, VS2F, VS4F, VS5F - Control FPGA I2C
2. ADC Calibration
2.1 ADC Calibration Concept
2.2 ADC Calibration Sequence
1) ADC Gain, Offset Default Set (Gain = 1, Offset = 0 ) 2) MUX Select 0 Channel (GND) 3) Sleep ( Conversion Start 후 Conversion Time(4.5us) 필요, Conversion Start 시점 확인 필요) 4) ADC Data Read 5) MUX Select 1 Channel (REF 5.0V) 6) Sleep 7) ADC Data Read 8) Cal Factor Calculation 9) COM Express I2C 사용하여 Cal용 EEPROM에 저장 (0x01010011 (53))
3. Pin Driver Calibration
3.1 Pin Driver HV VCC
3.1.1 Pin Driver HV VCC Calibration Concept
3.1.2 Pin Driver HV VCC Calibration Sequence
1) HV VCC Gain, Offset Default Set (Gain = 1, Offset = 0 ) 2) MUX Select 0 Channel (PE_GND) 3) Sleep ( Conversion Start 후 Conversion Time(4.5us) 필요, Conversion Start 시점 확인 필요) 4) ADC Data Read 5) MUX Select 6 Channel 6) Sleep 7) ADC Data Read 8) Cal Factor Calculation 9) COM Express I2C 사용하여 Cal용 EEPROM에 저장 (0x01010011 (53))
3.2. Pin Driver Force
3.2.1 Pin Driver VIH Calibration
3.2.1.1 Pin Driver VIH Calibration Concept
3.2.1.2 Pin Driver VIH Calibration Sequence
1) VIH Gain, Offset Default Set (Gain = 1, Offset = 0 ) 2) HV VCC 5V 설정 (Control FPGA를 통해 DAC으로 설정) 3) (n) Ch VIH Level 0V, VIL Level -0.5V로 설정 (Control FPGA를 통해 I2C로 설정) 4) (n) Ch High Output 설정 (PG FPGA를 통해 설정) 5) MUX Select (n) Ch (ADC Ch Map 참조) 6) Sleep ( Conversion Start 후 Conversion Time(4.5us) 필요, Conversion Start 시점 확인 필요) 7) ADC Data Read 8) (n) Ch Low Output 설정 (PG FPGA를 통해 설정) 9) HV VCC 9V 설정 (Control FPGA를 통해 DAC으로 설정) 10) (n) Ch VIH Level 7.5V, VIL Level 0.5V로 설정 (Control FPGA를 통해 I2C로 설정) 11) (n) Ch High Output 설정 (PG FPGA를 통해 설정) 12) MUX Select (n) Ch (ADC Ch Map 참조) 13) Sleep ( Conversion Start 후 Conversion Time(4.5us) 필요, Conversion Start 시점 확인 필요) 14) ADC Data Read 15) (n) Ch Low Output 설정 (PG FPGA를 통해 설정) 16) COM Express I2C 사용하여 Cal용 EEPROM에 저장 (0x01010011 (53))
3.2.2 Pin Driver VIL Calibration
3.2.2.1 Pin Driver VIL Calibration Concept
3.2.2.2 Pin Driver VIL Calibration Sequence
1) VIL Gain, Offset Default Set (Gain = 1, Offset = 0 ) 2) HV VCC 5V 설정 (Control FPGA를 통해 DAC으로 설정) 3) (n) Ch VIH Level 2V, VIH Level 0V로 설정 (Control FPGA를 통해 I2C로 설정) 4) (n) Ch Low Output 설정 (PG FPGA를 통해 설정) 5) MUX Select (n) Ch (ADC Ch Map 참조) 6) Sleep ( Conversion Start 후 Conversion Time(4.5us) 필요, Conversion Start 시점 확인 필요) 7) ADC Data Read 8) (n) Ch Low Output 설정 (PG FPGA를 통해 설정) 9) HV VCC 9V 설정 (Control FPGA를 통해 DAC으로 설정) 10) (n) Ch VIH Level 7.5V, VIL Level 5.5V로 설정 (Control FPGA를 통해 I2C로 설정) 11) (n) Ch Low Output 설정 (PG FPGA를 통해 설정) 12) MUX Select (n) Ch (ADC Ch Map 참조) 13) Sleep ( Conversion Start 후 Conversion Time(4.5us) 필요, Conversion Start 시점 확인 필요) 14) ADC Data Read 15) COM Express I2C 사용하여 Cal용 EEPROM에 저장 (0x01010011 (53))
3.3. DPS Calibration
3.3.1 DPS 3Ch Calibration
3.3.1.1 DPS 3Ch Calibration Concept
3.3.1.2 DPS 3Ch Calibration Sequence
1) DPS 3Ch Gain, Offset Default Set (Gain = 1, Offset = 0 ) 2) DAC_DPS3 0.5V 설정 (Control FPGA를 통해 DAC으로 설정) 3) MUX Select 0x6 설정 4) Sleep ( Conversion Start 후 Conversion Time(4.5us) 필요, Conversion Start 시점 확인 필요) 5) ADC Data Read 6) DAC_DPS3 15V 설정 (Control FPGA를 통해 DAC으로 설정) 7) MUX Select 0x6 설정 8) Sleep ( Conversion Start 후 Conversion Time(4.5us) 필요, Conversion Start 시점 확인 필요) 9) ADC Data Read 10) DAC_DPS3 0.5V 설정 (Control FPGA를 통해 DAC으로 설정) 11) COM Express I2C 사용하여 Cal용 EEPROM에 저장 (0x01010011 (53))
3.3.2 DPS 1, 2, 4, 5 Ch Calibration
3.3.2.1 DPS 1, 2, 4, 5 Ch Calibration Concept
3.3.2.2 DPS 1, 2, 4, 5 Ch Calibration Sequence
1) DPS 1Ch Gain, Offset Default Set (Gain = 1, Offset = 0 ) 2) DAC_DPS1 0.5V 설정 (Control FPGA의 I2C를 통해 DPS Module 설정) 3) MUX Channel Select (ADC CH Map 참조) 4) Sleep ( Conversion Start 후 Conversion Time(4.5us) 필요, Conversion Start 시점 확인 필요) 5) ADC Data Read 6) DAC_DPS1 5.5V 설정 (Control FPGA의 I2C를 통해 DPS Module 설정) 7) MUX Channel Select (ADC CH Map 참조) 8) Sleep ( Conversion Start 후 Conversion Time(4.5us) 필요, Conversion Start 시점 확인 필요) 9) ADC Data Read 10) DAC_DPS1 0.5V 설정 (Control FPGA를 통해 DAC으로 설정) 11) COM Express I2C 사용하여 Cal용 EEPROM에 저장 (0x01010011 (53)) 12) DPS 2, 4, 5 Channel 반복 수행
<ADC Calibration>
MUX
ADC
REF 5V
GND 0V
FSR = ±5V
Reffernce
y1 = GND 0V
y2 = REF 5V
Sense
x1 = GND 0V Measure
x2 = REF 2.5V Measure
1/2
<X-Y Curve>
Y
X
5V
5V
𝑌 −𝑦1 = (𝑦2−𝑦1)/(𝑥2−𝑥1) (𝑋−𝑥1)
𝑌 = (𝑦2−𝑦1)/(𝑥2−𝑥1) 𝑋 − (𝑦2−𝑦1)/(𝑥2−𝑥1) 𝑥1+𝑦1
𝐺𝑎𝑖𝑛 = (𝑦2−𝑦1)/(𝑥2−𝑥1)
𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡= − (𝑦2−𝑦1)/(𝑥2−𝑥1) 𝑥1+𝑦1
=−𝐺𝑎𝑖𝑛∗𝑥1+𝑦1
𝑌 =𝐺𝑎𝑖𝑛∗𝑋 +𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
<Pin Driver HV VCC Calibration>
MUX Output
y1 = PE_GND 0V
y2 = DCDC OUT 9V
Sense
x1 = PE_GND 0V Measure
x2 = 4.5V Measure
<X-Y Curve>
Y
X
9V
9V
DAC
DCDC
MUX
PE_GND 0V
1/2
ADC
FSR = ±5V
HV_VCC 9V
<Pin Driver VIL Calibration>
MUX Output
y1 = PE VIL 0V
y2 = PE VIL 5.5V
Sense
x1 = PE VIL 0V Measure
x2 = PE VIL 2.75V Measure
PIN
DRIVER
MUX
1/2
ADC
FSR = ±5V
CTRL
FPGA
DAC
DCDC
HV VCC 5V
FORCE 0V
FORCE 5.5V
HV VCC 9V
<Pin Driver VIH Calibration>
MUX Output
y1 = PE VIH 0V
y2 = PE VIH 7.5V
Sense
x1 = PE VIH 0V Measure
x2 = PE VIH 3.75V Measure
PIN
DRIVER
MUX
1/2
ADC
FSR = ±5V
CTRL
FPGA
DAC
DCDC
HV VCC 5V
FORCE 0V
FORCE 7.5V
HV VCC 9V
<DPS 3Ch Calibration>
MUX Output
y1 = FORCE 0.5V
y2 = FORCE 15V
Sense
x1 = PE VIL 0.125V Measure
x2 = PE VIL 3.75V Measure
DCDC
MUX
1/2
ADC
FSR = ±5V
CTRL
FPGA
DAC
FORCE 0.5V
FORCE 15V
1/2
<DPS 1, 2, 4, 5 Ch Calibration>
MUX Output
y1 = FORCE 0.5V
y2 = FORCE 5.5V
Sense
x1 = PE VIL 0.25V Measure
x2 = PE VIL 2.25V Measure
DPS
MODULE
MUX
1/2
ADC
FSR = ±5V
CTRL
FPGA
FORCE 0.5V
FORCE 5.5V

## I2C DEVICE
Nomal BI I2C Description
~
1. I2C List
No | Ref. | P/N | Address |  | Control | Description
1 | U187 | AT24C256C-XHL-B | 0x01010011 | (53) | COM Express | ADC Calibration data 저장용
2 | U28 | TCA9546 | 0x01110000 | (70) | COM Express | SMBus Switch
3 | U27 | TMP102 | 0x01001001 | (49) | COM Express, TCA9546 | Board 중앙 Temp 측정용
4 | U29 | TMP102 | 0x01001000 | (48) | COM Express, TCA9546 | TG Board Temp 측정용
5 | U30 | TMP102 | 0x01001010 | (4A) | COM Express, TCA9546 | Board 상단 우측, PE 근처 Temp 측정용
6 | U31 | TMP102 | 0x01001011 | (4B) | COM Express, TCA9546 | Board 상단 좌측, PE 근처 Temp 측정용
7 | U50 | DAC7578SPWR | 0x01001000 | (48) | Control FPGA | DAC
8 | DPS1 | LTC3884 | 0x00110011 | (33) | Control FPGA | DPS1 Ch 1
| DPS1 | LTC3884 | 0x01000100 | (44) | Control FPGA | DPS1 Ch 2
| DPS2 | LTC3884 | 0x00110011 | (33) | Control FPGA | DPS2 Ch 1
| DPS2 | LTC3884 | 0x01000100 | (44) | Control FPGA | DPS2 Ch 2
| DPS4 | LTC3884 | 0x00110011 | (33) | Control FPGA | DPS4 Ch 1
| DPS5 | LTC3884 | 0x00110011 | (33) | Control FPGA | DPS5 Ch 1
2. I2C 연결도
< I2C 연결도>
TMP102
0x01001011 (4B)
Board 상단 좌측
PE 주변 Temp 측정
COM
EXPRESS
Master
PCIe
AT24C256C
0x01010011 (53)
Cal Factor EEPROM
TCA9546
0x01110000 (70)
SMBus Switch
Debug
Connector
TMP102
0x01001001 (49)
Board 중앙 Temp 측정
TMP102
0x01001000 (48)
TG 주변 Temp 측정
TMP102
0x01001010 (4A)
Board 상단 우측
PE 주변 Temp 측정
Control FPGA
Master
DAC7578SPWR
0x01001000 (48)
DAC
I2C
I2C
I2C
LTC3884
0x01000100 (44)
CH 2
LTC3884
0x00110011 (33)
CH 1
I2C
DPS 1
LTC3884
0x01000100 (44)
CH 2
LTC3884
0x00110011 (33)
CH 1
I2C
DPS 2
LTC3884
0x00110011 (33)
CH 1
I2C
DPS 4
LTC3884
0x00110011 (33)
CH 1
DPS 5